3.0T及以上磁共振及第三方配套要求
要求达到或优于：
磁共振主机参数配置 

1、超导型磁体

2、磁场强度≥3.0T

3、患者扫描最小孔径≥70cm

4、磁场稳定度＜0.1ppm/h

5、磁体匀场通道数≥8个

6、液氦消耗量(正常使用)
：零液氦消耗

7、梯度场强≥45mT/m

8、梯度切换率≥200T/m/s

9、全数字实时梯度控制技术

10、具备多源射频发射技术

11、最大射频发射功率≥36kW 

12、射频接收通道数≥96通道

13、磁体内置数字化射频系统

线圈：

14、头颈独立线圈≥20通道

15、全脊柱大范围线圈组合

16、体部大范围线圈组合≥32通道

17、下肢血管大范围线圈组合≥32通道

18、原厂大号通用柔性线圈≥12通道

19、原厂小号通用柔性线圈≥12通道

20、原厂乳腺专用独立线圈≥10通道

21、原厂关节专用独立线圈≥10通道
成像模块及软件
22、生命感知系统，自带无接触式无线遥感生命体征电子传感器，人躺在床上即可全程自动监测呼吸信号 

23、全静音成像平台

24、最快图像处理速度（256矩阵）≥10万幅/秒

25、全身平扫、增强、动态增强成像序列

26、全景一体化成像技术

27、高分辨弥散成像序列

28、脂肪定量技术

29、铁沉积定量技术

30、全身弥散成像序列

31、心脏及冠脉成像序列

32、神经灌注成像序列（打药及不打药序列）

33、高清外周神经根成像技术

34、三维各向同性成像序列

35、全身血管成像序列

36、高级不打药血管成像序列

 37、波谱成像分析软件（包含前列腺及乳腺波谱）

 38、DTI弥散张量成像软件

 39、DTT神经纤维束追踪软件

 40、BOLD脑功能成像分析软件

后处理工作站

41、高级影像后处理工作站

	第三方配套（要求包含但不限于）

	序号
	名  称
	要求
	数量

	1
	3.0T磁共振成像系统
	临床科研型
	1套

	2
	AI智能诊断系统
	知名品牌
	1套

	3
	管路用MR专用高压注射器
	知名品牌MR专用
	1套

	4
	6M医用专业显示屏
	知名品牌6M
	2套

	5
	恒温恒湿精密空调
	知名品牌满足3.0T MR要求
	1套

	6
	水冷机
	知名品牌满足3.0T MR要求
	1套

	7
	无磁轮椅
	磁共振专用
	2套

	8
	无磁转运床
	磁共振专用
	2套

	9
	智能铁磁探测器
	智能检测，自动报警，磁共振专用
	1套

	10
	无磁消毒仪
	磁共振专用
	2套

	11
	无磁灭火器
	知名品牌磁共振专用
	2套

	12
	无磁摄像头
	符合国家要求标准机房面积大小和屏蔽检测要求
	1套

	13
	MR机房装修
	包含机房土建、屏蔽、室内装修装饰、隔音处理、吊顶、地面地胶装修、电动防辐射门、空调、氧气管道、无磁高清监控摄像头、网线布线、配电定制电箱、电源插座、门控工作指示灯、操作室工作台+工作凳等整体工程
	1间

	14
	人员培训
	提供MR上级三甲医院培训3个月以上（医生、技师）、护士1个月；
	/

	15
	办理相关证件
	
	

	
	
	
	


本项目报价为一价全包（交钥匙工程），即专利、运输、票税、人工、安装、调试、对接医院信息系统等均包含在内，采购方不另行支付其他费用。
