乳腺钼靶X光机及第三方配套需求
1、交钥匙工程：一价全包，包含但不限于设备软硬件、设备安装调试培训、工作站、空调、除湿机、防护用品，机房装修改造（屏蔽防护、电气、通风空调、网络监控、标识、叫号系统、消防接口等），预控环评、对接医院pacs系统等。
2、主要技术规格（要求达到或优于）：
	
	用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位。系统由高压发生器、X射线球管组件、乳腺滤线栅组件、探测器、乳腺专用限束器、 机架、压迫器组件、图像采集工作站、液晶显示器、控制盒、升降压迫控制脚闸等器件组成。

	
	主要组成部分

	
	高压发生器

	
	高压发生器逆变频率≥40kHZ

	
	高压发生器最大输出功率≥5KW

	
	最大mA≥200mA

	
	最小mAs≤2mAs

	
	具备多种曝光控制方式：全自动曝光或手动曝光模式

	
	X线球管

	
	球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm

	
	双靶角≤10°/16°

	
	阳极旋转转速≥9700RPM

	
	最大阳极热容量≥340KHU

	
	管套热容量≥500KHU

	
	限束器类型：电动，自动调节

	
	平板探测器

	
	探测器材料：非晶硅，不接受非晶硒

	
	探测器尺寸≥23×29cm

	
	像素尺寸≤76um

	
	采集灰阶度≥16bits

	
	空间分辨率≥6.5 lp/mm

	
	滤线栅栅密度≥ 36 lp/cm

	
	滤线栅有效栅比≥5:1

	
	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试

	
	要求配备物理滤线珊，非软件滤线珊

	
	立式摄影机架

	
	能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便

	
	具备一键到下一摆位、一键到对称体位功能

	
	具备防护面罩

	
	C形臂旋转角度≥340°

	
	压迫力度支持手动和电动压迫方式

	
	最大压迫力（电动）≥200N

	
	压迫板数量≥2个

	
	机架底部LCD液晶显示屏可显示受检者姓名、压迫角度、压迫力度信息

	
	具备脚闸2副，可支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制

	
	机架与工作台均具备有一键急停键

	
	图像采集工作站

	
	CPU主频≥3.6GHz

	
	主机工作站操作台内存≥8GB

	
	主机工作站操作台硬盘≥1TB

	
	图像文件存储容量≥20000幅

	
	显示器尺寸≥23.8英寸

	
	显示器分辨率≥1920×1080

	
	操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等

	
	具备彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位

	
	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

	
	可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等

	
	具有乳腺假体植入物的选择功能

	
	支持DICOM 3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query，RetrieveDICOM Worklist/MPPS

	
	专业乳腺诊断工作站

	
	具备乳头智能识别功能，可实现双侧乳头自动对齐，辅助医生高效阅片

	
	具备病灶智能导航功能，可辅助医生快速实现病灶精准定位

	
	乳腺影像AI辅助筛查软件：具备AI辅助诊断功能，支持乳腺腺体评估，可疑病灶检测，可疑病灶定位，可疑病灶BI-RADS分类，智能报告：按照最新版BI-RADS指南，根据软件检测结果，自动生成规范的乳腺X线影像所见报告（包括腺体类型、乳腺内病灶、乳腺外伴随征象和良性钙化），支持影像筛查报告生成，支持报告编辑和复制粘贴

	
	病人防护衣一套及支架

	
	机房装修

	
	办理放射诊疗许可证、辐射安全许可证

	
	质保期不少于5年


