双能X线骨密度检测仪及第三方配套需求
1、交钥匙工程：一价全包，包含但不限于设备软硬件、设备安装调试培训、工作站、空调、除湿机、防护用品，机房装修改造（屏蔽防护、电气、通风空调、网络监控、标识、叫号系统、消防接口等），预控环评、对接医院pacs系统等。
2、设备用途说明：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工

作，并用于骨质疏松的临床诊断、骨折风险性预测、药物疗效追踪监测。
3、主要技术规格（要求达到或优于）：
	一．
	该设备需通过中国NMPA认证，提供中国NMPA认证的复印件。

	序号
	技术规格及要求

	1
	X线源

	1.1
	K缘过滤，同时产生高低双能X线

	1.2
	X线扫描线束：窄角扇形

	1.3
	采集成像方式：连续扫描式

	1.4
	自动智能扫描

	1.4.1
	无需预扫描, 配置激光定位系统

	1.4.2
	具备根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能

	2
	探测器系统

	2.1
	光子计数探测器

	2.2
	探测器通道数量：≥16个

	3
	扫描

	3.1
	适用于全身的扫描床

	3.2
	最大有效扫描视野

	3.3
	病人最大承重：≥155kg

	3.4
	具备快速扫描功能，最快扫描时间：

	3.5
	精确激光定位灯

	3.6
	全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）

	3.7
	对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%

	3.8
	对活体常规部位扫描精度(重复性误差)

	3.8.1
	腰椎、股骨: ≤1.0%

	3.8.2
	双侧股骨：≤0.6%

	3.8.3
	全身脂肪含量：≤1.2% 

	3.8.4
	全身肌肉组织：≤0.7% 

	3.9
	MVIR多视角影像重建技术

	3.10
	提供高清晰度骨骼影像

	3.12
	具备智能纠错功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。

	4
	扫描部位及临床应用功能

	4.1
	正位腰椎扫描、评估

	4.2
	单侧股骨扫描、评估

	4.3
	双侧股骨自动扫描、评估

	4.3.1
	一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像

	4.3.2
	自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

	4.4
	前臂测量和分析

	4.5.1
	自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估

	4.5.2
	自动股骨颈上部骨密度测量评估

	4.5.3
	自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量

	4.5.4
	自动髋关节强度指数（厂家提供临床图像和报告）

	4.6
	全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量

	4.7
	WHO体重指数评估

	4.8
	自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值）

	4.10
	内脏脂肪组织分析

	4.11
	肌少症诊断功能

	4.12
	双能脊柱评估功能

	4.12.1
	双能脊柱DVA椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度

	4.12.2
	提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像（提供双能图像证明）

	4.12.3
	同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估

	4.12.4
	计算机辅助标定椎体畸形

	4.12.5
	侧位腰椎骨密度扫描、评估

	4.13
	儿科生长发育应用软件，用于儿童骨密度扫描评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分（肌肉、脂肪）定量分析

	4.14
	人工髋关节置换后的自动扫描、评估

	4.14.1
	增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

	4.14.2
	人工髋关节周围划分的评估区

	4.15
	人工膝关节置换后的自动扫描、评估：增强型骨科专用软件（膝关节），用于人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

	4.16
	AFF非典型股骨骨折功能

	4.17
	手部骨密度测量和分析

	4.18
	小动物软件

	4.19
	自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能

	4.20
	FRAX十年骨折风险评估软件

	4.21
	具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

	4.22
	具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具，用于临床疗效监测

	5.1
	运行环境：预装中文WINDOWS操作系统

	5.2
	骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化）

	5.3
	骨密度计算软件包

	5.4
	NHANES III参照数据库

	5.5
	中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集

	5.6
	智能自动确定骨边缘软件

	5.7
	异常骨密度区域或金属自动排除软件

	5.8
	T值和Z值分析软件

	5.9
	检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）

	5.10
	检测结果趋势分析功能

	5.11
	多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估

	5.12
	自动化报告编辑书写软件

	5.13
	DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

	5.14
	HL7协议接口

	6
	放射剂量

	6.1
	脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy

	6.2
	全身扫描放射剂量：≤0.4μGy

	6.3
	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr

	7
	计算机系统

	7.1
	主控计算机

	7.1.1
	CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz

	7.1.2
	内存：≥8GB

	7.1.3
	硬盘：≥1 TB

	7.1.4
	DVD光驱

	7.2
	显示器：≥23英寸液晶显示器

	7.3
	彩色打印机

	8
	校准系统

	8.1
	自动质控测试程序

	8.2
	自动质控趋势分析

	8.3
	质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

	9
	售后服务

	9.1
	厂家在直辖市及省会城市驻有办事处，有专业工程师负责售后服务

	10
	病人防护服1套及支架

	11
	机房装修

	12
	办理放射诊疗许可证、辐射安全许可证

	13
	保修期：不少于5年


